KH4135型

全自动数字低失真度测量仪

使 用 指 南

北京凯弘电子仪器有限公司

目   录

一、概述…………………………………………………………2

二、主要特征……………………………………………………2

三、基本工作特性指标…………………………………………3

四、面板描述……………………………………………………5

五、操作指南……………………………………………………8

六、工作原理简介………………………………………………9

七、程控操作指南………………………………………………11

八、仪器的维护和保养…………………………………………16

九、失真度测试仪应用范例……………………………………17

十、仪器附件……………………………………………………18

十一、附件一: 常用分贝表……………………………………18

# 一、概述

KH4135型低失真度测量仪是一台新型全自动数字化的仪器，是根据当前科研、生产、计量检测、教学和国防等用户实现快速精确测量的迫切需要重新设计的。最小失真测量达到0.01%，它是一台性能/价格比高的智能型仪器，是KH41系列全数字失真仪家族中的最新成员。

被测信号的电压、失真、频率全部有LED自动显示，采用真有效值检波。电压测量可在输入电压300V ～ 300V，频率10Hz ～ 550kHz范围内实现全自动测量；失真度测量可在输入电压50mV ～ 300V，频率20Hz ～ 110kHz，失真100% ～ 0.01%范围内全自动测量。该仪器具有平衡和不平衡输入电压和失真测量的功能，同时还可具有测量S/N（信噪比）、SINAD（信杂比）的功能。幅度显示单位可为V、mV、dB，失真度显示单位可选择%或dB，S/N、SINAD显示单位为dB。该仪器内设400Hz高通、30kHz和80kHz低通滤波器，方便用户使用。

该仪器是一台具有全自动测量信号电压、频率和信号失真等多种功能的新一代智能型仪器，可根据用户要求选配GPIB488接口，是当前在信号失真测量领域国内最新、功能最强的全数字化、全自动、多功能型的智能化仪器。

# 二、主要特征

- 具有全自动失真度测试功能内部自动校准，自动跟踪滤波。

- 可测量的最小失真度≤0.01%。

- 设置了30KHz，80KHz低通滤波器，降低了宽带非谐波（例如噪声）的影

响，使测量低频段信号的谐波失真时更精确。

- 增加了测量信/杂比（SINAD）和信/噪比（S/N）的功能。

- 提高了测量信号失真时输入信号的电压范围：50 mV～300V。

- 具有测试平衡信号或不平衡信号的失真功能。

- 增设了频率计数功能，被测信号频率可直接由LED精确显示。

- 保留了示波器输出监视插孔，方便使用者观察被测信号的波形，以及小失

真信号测量时的整机滤谐状态。

- 陷波网络滤除特性可达90dB ～ 100dB。

- 采用高精度真有效值检波器检波，有效减少检波误差。

- 可配IEEE488接口，实现程控自动测量。

# 三、基本工作特性指标

- 失真度测量：

1）频率范围：不平衡：	20Hz ～ 110kHz

平  衡：	20Hz ～ 40kHz

2）输入信号电压范围：	50mV ～ 300V

3）失真度测量范围：

输入电压300mV ～ 300V： 		100%～0.01%

输入电压50mV ～ 300mV：		100%～0.05%

4）准确度： 20Hz ～ 20kHz  		 0.5dB

20HZ ～ 110kHz  		 1dB

失真在0.03%及以下及输入信号在50 - 300mV： 2dB

5）残余失真和噪声：

20Hz ～ 20kHz，80kHz带宽：	≤0.004%

10kHz ～ 110kHz，750kHz带宽：	≤0.008%

6）%显示分辨率：	10% ～ 300%： 	0.01%

1% ～ 9.99%：  	0.001%

1%以下：     		0.0001%

7）dB显示分辨率：0.01dB

- SINAD测量：

1）频率范围：		不平衡：	20Hz ～ 110kHz

平  衡：	20Hz ～ 40kHz

2）SINAD测量范围：	0dB ～ 80dB

- AC电压测量：

1）电压测量范围：300V ～ 300V

2）频率范围： 	不平衡：	10Hz ～ 550kHz

平  衡：	10Hz ～ 120kHz

3）以1kHz为基准的频响：

不平衡：	10Hz ～ 100kHz 		≤1dB

10Hz ～ 550kHz 		≤1.5dB

平  衡：	10Hz ～ 120KHz		≤  1.5dB

4）电压表准确度：(以1KHz为基准) 5%，固有噪声≤50V

5）电压表有效值波形误差：≤3%（输入信号波峰因数≤3时）

6）显示分辨率： 	100V以上：	100mV 	10V以上：		10mV

1V以上：		1mV		100mV以上：	0.1mV

10mV以上： 	0.01mV		1mV以上：  	0.001mV

1mV以下：	  	0.0001mV

- S/N测量：

1）频率范围：		10Hz ～ 550kHz

2）S/N测量范围：0 ～ 99.99dB

- 频率测量：

1）电压测量时频率范围：	10Hz ～ 550kHz，输入信号≥5mV

2）失真测量时频率范围：	20Hz ～ 110kHz，输入信号≥50mV

3）准确度：0.1%  4个字

- 本仪器定义0dB =1Vrms；测量功率时0dBm =0.7745V，即1mW在600上的功率，所以只需在当前dB读数上加2.22即为dBm值，dB显示分辨率：0.01dB。

- 输入阻抗：100K//100PF（平衡、不平衡）

- 电源电压：220V  10%，50Hz/60Hz

- 功率消耗：约20VA

- 仪器的工作环境条件为Ⅱ组

- 体积：290(W) mm X 120(H) mm X 320(D) mm

- 重量：约8Kg

# 四、面版描述

1。仪器前面板布置及其功能说明：

…… 将仪器电源线插入仪器后面板插座中，另一端接

电源开关

220V交流电源，再按下此键即仪器接通电源。

被测信

输入端

- …… “HIGH”和“LOW”插座：“HIGH”和“LOW”

是为测量平衡输入信号设置的；当测不平衡信号时，信

号接入“HIGH”端，BAL按键抬起。当测平衡信号时，

先按下BAL键，然后将信号高端接“HIGH”，低端接

“LOW”即可。

……. 平衡输入或不平衡输入的切换开关。

BAL/UNBAL

…… 前面板上的接地端子是机壳接地用的，在使用本

接地端子

仪器前，应首先将该接地端子与被测设备接地端子连接，

再可靠地接入大地。

- …… 按键控制区。

- 400Hz (HP)：为400Hz的高通滤波器，在被测信号大

于400Hz时，按下此键可基本消除50Hz电源干扰，特别在测量小信号失真时下此键，可提高小失真的测量准确度。

◆ 30kHz、80kHz (LP)：低通滤波器，可根据需要选择，在测量信号谐波失真时，10kHz以下的信号可按下30kHz低通。20kHz以下的信号可按下80kHz低通以消除高频噪声。

◆“V/%”、“dB”键：选择电平的显示方式。

电压测量时，可选择V、dB显示；失真测量时，可选择%、dB显示。S/N和SINAD测量只用dB指示。

- AUTO：是专门用来锁定滤谐网络的。当对复杂信号失真

测量时，频率测量准确度可能变差，为防止网络误动，可按下此键，

锁定网络，以便准确滤谐，如果锁定的不是要测量的信号频率，需

送入一个失真小的同频率信号，按该键锁定该频率，再进行测量，

自动跟踪频率时，对应该键指示灯亮，锁定频率时，指示灯灭。在

程控状态下，可发命令‘N2X’来锁定频率到X上。

- SINAD键：信/杂比测量。按下该键，对应指示灯亮，即

进入SINAD（信/杂比）测量，显示单位为dB。

- S/N键：信/噪比测量。在电压测量状态下，按动此键，

对应指示灯亮，再按动信号源上的OFF键（如果所用的信号源无此

功能，也可将被测设备输入端短路），即可进行S/N（信噪比）测量，

显示单位为dB。

- LEVEL键：电平测量。按下此键，对应指示灯亮，进

入电压自动测量状态。

◆ DISTN：失真度测量。按下此键，对应指示灯亮，则进入失真度测量状态，首次进入失真测试状态测试时间一般大于6秒，此后再测试，则可较快得出准确结果。一般被测信号频率低，滤谐时间长；频率高滤谐时间就短。当电平显示“LOW”时，表示输入信号低于测量幅度要求，增大输入信号幅度即可；注意测量信号的输入范围。

◆ LOCAL键: 此按键是专门为远程控制设计的，在远地工作下‘REMOTE’灯亮，（1）如果本机未收到本地封锁命令(LLO)，则除‘LOCAL’键其他按键无效，此时按‘LOCAL’键则可回到本地工作状态（此时REMOTE灯灭），面板上的按键设置有效；     （2）如果本机收到‘LLO’命令，则面板上所有按键无效，只有收到回本地命令‘GTL’，才可回到本地操作状态。

…… 将示波器输入接到该插孔可直接观看

示波器BNC插孔

被测信号的波形或滤谐后谐波波形，该输出端输出阻抗为600Ω。

…… 被测信号的频率显示窗。

FREQUENCY

..…. 显示被测信号的幅度、失真度、S/N和SINAD。

LEVEL

- …………… 单位指示灯，用于指示当前显示数值的单位量纲。

2。仪器背板布置及其功能说明：

- ….………………  散热片

- …………………  IEEE488接口

- …………………  保险丝座

- …………………  交流电源输入插座

# 五、操作指南

- 按下面板上的电源开关，仪器自动进入电压测量状态。

- 电压测量：

被测为不平衡电压信号时，只需将信号电缆接入本仪器的“HIGH”端，‘BAL/UNBAL’键抬起，则被测的信号电压和频率就会自动显示出来；被测为平衡电压信号时，首先按下‘BAL/UNBAL’键，然后将高端接入“HIGH”，低端接入“LOW” ，即可实现平衡输入信号的自动测量。电压显示单位可通过按‘V/%’或‘dB’键设置。

- 失真度测量：

对不平衡或平衡信号的接入法同电压测量。被测信号电压应大于或等于50mV，按下‘DISTN’键则进入失真测量，系统自动跟踪被测信号的电平和频率，无需任何操作，显示稳定后则可记录数据。失真度显示可选择dB或%显示，按失真键时，仪器自动选择%显示。（此时可根据输入信号频率选用低通滤波器，一般选择低通滤波器的上限频率要比被测信号的频率大3—5倍）。

- SINAD测量：

对不平衡或平衡信号的接入法同电压测量。按下‘SINAD’键则进入信杂比测量，测量方法原理同失真度测量，显示单位为dB。

- S/N测量：

不平衡或平衡信号的接入法同电压测量。首先在电压测量状态下按下‘S/N’键，本仪器此时显示的为被测设备输出端电平，然后关闭信号源的输出或被将测设备输入短路，此时本仪器显示的dB数，即为被测系统的信/噪比。

六、工作原理简介

本仪器的工作原理采用基波滤除的方案，如下框图：

电压

A输入

输

入

衰

减

器

平衡

不平

衡变

换器

放大器

放

大

器

频率

电压

测量

电路

失真

陷波

网络

校准      失真

B输入

本仪器设计中对关键电路和器件采用了特殊的设计和制造工艺，并采用了当代计算机技术与之相结合，程控自动跟踪输入信号的频率、幅度，自动滤谐，全部数据有LED数字显示。仪器面板上保留了示波器输出监视插孔，便于使用者直接观察被测信号的波形，特别在失真测量状态，使用者可直接观察到被测信号的失真主要是由哪次谐波形成的及滤谐状态。

对平衡信号的测量，本仪器设计时放弃了老式仪器采用平衡变压器转换的方案，因为它制造工艺复杂，造价高，频带窄。本仪器设计了特种平衡—不平衡转换电路，扩展了使用频带。

本仪器采用最新的陷波网络，二次谐波损耗较小，滤除特性可达90～110dB，克服了老式文氏电桥只能够达到70～ 80dB，剩余失真大，小失真滤谐时滤不下去的缺点，从而保证了0.01%的低失真测量精度。本仪器设计了30kHz、80kHz和750kHz三种低通滤波器，在使用中可根据需要加入适当地滤波器，抑制高频干扰及噪声的影响，提高了测量精度；同时又设计了400Hz高通滤波器，当测量高于400Hz的信号失真时，按下它可以大大消除50Hz的电源干扰。

本仪器采用了高精度的真有效值检波器，使信号的波峰因数在不大于3的情况下不会带来象采用平均值或准有效值检波器带来的检波误差。

本仪器采用宽带超低噪声放大器，经过精心设计，使仪器的底度噪声很小，残余失真较小，从而保证了测量的准确度，

1）本仪器关于失真度的测量：

D=noise（噪声）+distortion（谐波）signal（信号）+noise+distortion

显示单位定义：％单位＝D * 100%，dB单位＝20logD

当失真度大于10%时，应按下式加以计算修正：

D = D01−D02

式中：D0为本仪器的显示值，D为经修正后的真实失真度量值。

2）信噪比（S/N）测量：

D=signal+noisenoise，		dB单位＝20logD

将信号源设定在一定的输出值，然后按动OFF键，即可读出S/N的dB值。

3）信杂比（SINAD）的测量：

S=signal+noise+distortionnoise+distortion，dB单位＝20logS。

# 七、程控操作指南

本机地址出厂设定为23（十进制），用户若要修改，可打开机箱上盖，在最后一个插槽中可看到8为红色拨盘，前5（1－5）位拨子，地址有效范围：0 ~ 31。

ON

1   2  3   4  5   6  7   8

对应地址为：

5		 4		 3		 2		 1		地址（十进制）

OFF	OFF	OFF	OFF	OFF		00

OFF	OFF	OFF	OFF	ON			01

OFF	OFF	OFF	ON		OFF		02

OFF	OFF	OFF	ON		ON			03

OFF	OFF	ON		OFF	OFF		04

OFF	OFF	ON		OFF	ON			05

OFF	OFF	ON		ON		OFF		06

OFF	OFF	ON		ON		ON			07

OFF	ON		OFF	OFF	OFF		08

OFF	ON		OFF	OFF	ON			09

OFF	ON		OFF	ON		OFF		10

OFF	ON		OFF	ON		ON			11

OFF	ON		ON		OFF	OFF		12

OFF	ON		ON		OFF	ON			13

OFF	ON		ON		ON		OFF		14

OFF	ON		ON		ON		ON			15

ON		OFF	OFF	OFF	OFF		16

ON		OFF	OFF	OFF	ON			17

ON		OFF	OFF	ON		OFF		18

ON		OFF	OFF	ON		ON			19

ON		OFF	ON		OFF	OFF		20

ON		OFF	ON		OFF	ON			21

ON		OFF	ON		ON		OFF		22

ON		OFF	ON		ON		ON			23

ON		ON		OFF	OFF	OFF		24

ON		ON		OFF	OFF	ON			25

ON		ON		OFF	ON		OFF		26

ON		ON		OFF	ON		ON			27

ON		ON		ON		OFF	OFF		28

ON		ON		ON		OFF	ON			29

ON		ON		ON		ON		OFF		30

ON		ON		ON		ON		ON			31

1。程控命令列表：

1）测量方式

命令   说明

M1		LEVEL（电平测量）

M2		SIND（信杂测量）

M3		DISTORTION（失真测量）

S2		S/N（信噪测量）

2）陷波器设置

命令   说明

N0		AUTOMATIC NOTCH TUNING（自动滤谐）

N1		NOTCH HOLD	（滤谐网络保持）

N2X	NOTCH HOLD AT（滤谐网络吸合在给定的频率上）

其中X代表频率值：如10.000kHz；800.00Hz

3）滤波器设定

命令   说明

L0		ALL LP FILTERS OFF（全通750kHz低通）

L1		30KHZ LP FILTER ON（吸合30kHz低通）

L2		80KHZ LP FILTER ON（吸合80kHz低通）

H0		400HZ HP FILTER OFF（不用400Hz高通）

H1		400HZ HP FILTER ON （吸合400Hz高通）

4）输出单位设定

命令    说明

LG		DB indication（输出单位用对数表示）

LN		LIN INDICATION（线性表示：如V、mV、%)

信杂、信噪测量输出单位只用dB表示；电平测量可用V、mV或dB表示；失真测量可用％或dB表示。

5）输出内容

命令   说明

RL		read left display（读取频率值）

RR		read right display（读取电平、信杂、失真、信噪测量结果）

2。编程命令输入格式：

1）所有命令必须大写。

2）字符使用ASCII码。

3）当发送多个命令时，各命令之间用逗号（，）分隔。

I）字符串最大长度为64。

II）如发送命令有错，则仪器只执行正确的命令，正确命令之后分隔符（，）

后的命令被忽略。

4）发送命令结束符为CR＋LF（0DH＋0AH  －十六进制数表示；CH$(13)＋CH$(10)）：

5）发送命令结束后，若读取结果，应适当延时，一般电平、信噪测量时延时1

－3秒，失真、信杂测量时延时5－8秒。

3。输出数据格式：

1）使用ASCII码编码输出。

2）按显示格式(5位数字＋1位小数点)＋单位，如1.8756kHz；0.0182％；358.2mV。

3)有效数字不足5位的，前面为空格；如□□9.95Hz。

4。程控工作状态：

当本机处于远控状态时，REMOTE灯亮；1）若本机未收到本地封锁命令

（LLO: Local Lock out）则此时所有按键（除LOCAL键）无效，此时可按LOCAL	键使本机回到本地状态，此时REMOTE指示灯灭，各按键可以使用。2）若本	机收到LLO命令，则全部按键无效，直到收到回本地命令（GTL: Go to Local）。

本机具有听、讲和带寻址的器件清除功能。

5。程控命令示例：

如使用VB发送命令示例：

Private Sub Command_Click()

Dim kk, gg, As Integer

Dim str As String

str = String(64, 0)

Init			’初始化

Send  0，23，“M3, L0, FN21.8KHZ, RR, LIN”，0，1

‘23为仪器地址，M3=失真度测量，滤谐网络合在1.8kHz频率上，读取右边显示的失真值，单位为％。

FOR KK=0 TO 5000  ‘延时5秒

Next kk

gg= receive 0, 23, str, 0, 1  ‘23是设备地址，str未接收数据缓冲区

其中使用控制函数（不同的gpib卡使用的控制函数可能不同）：

send命令格式（使用的Gpib控制卡不同，命令名称、格式可能不同）：

Send(board_Index,Device_Address,Data_Buffer,Byte_cout, EOT_Mode)

用途：向仪器写数据

参数说明：

Board_Index			板卡定义，不用置0；

Device_Address		仪器地址；

Data_buffer			向仪器发送数据块的存储单元；

Byte_count			指定被写的字节数；

EOT_Mode			0表示没有数据传输结束标志；

1表示数据传输用回车换行结束；

2表示数据传输用最后一个字符结束；

Receive(Board_Index,Device_Address,Buffer,Byte_Count,Termibation)

用途：从仪器读数据

参数说明：

Board_Index		板卡定义，不用置0；

Device_Address	仪器地址；

Data_Buffer		   接收数据的缓冲区存储单元	；

Byte_Count		   将读取的字节数；

Termination		   读取数据的结束方式：

0－回车换行（13+10）

1－回车（ASCII码13）

2－换行（ASCII码10）

3－EOI结束

# 八、仪器的维护和保养

1、仪器出厂时电源电压使用220V/50Hz

2、仪器可连续工作八小时。

3、仪器的使用及存放处所的条件：

1）额定工作环境温度0 ~ 40℃

2）相对湿度小于80%

- 3）室内有通风设备，无尘酸碱及其它腐蚀性气体，不应有强烈的机振动冲

击影响及强烈的电磁场作用。

4、仪器的维修

本仪器属智能型仪器，且内部一些特制的电路和器件只有在满足特定的参数条  件下，方能保证整机的性能。故只有经过特定培训的人员才能进行维修。本仪器出厂后免费保修十八个月，终生维护。（如用户自行拆修责任由用户自负，本公司不予负责），外埠的用户可以通过我们的维修点或直接与我们联系维修。

5、用户收到仪器后，请在一个月内将保修单填好，发回制造单位（传真或寄回）备案，以确保售后服务。

# 九、失真度测试仪应用范例

本项测试可对放大电路的电压，频率，失真度三项指标进行测试。本测试所用仪表KH1653C信号源，KH4135 全自动失真度测试仪，双踪示波器。

1。进行电压测试：测试放大电路的输出电压。

2。进行频率测试：测试放大电路的输出频率。

3。进行失真度测试

测试放大电路的输出失真度，并通过示波器监视输出，可直接观察被测信号的波形，特别在失真测量状态，使用者可直接观察到被测信号的失真主要是由哪次谐波形成的及滤谐状态，在小失真信号测量时，以直接观察到整机的滤谐状态。

# 十、仪器附件

1．电源线一条

2．输入电缆线两条

3．示波器插口输出电缆一条

4．使用指南一本

# 十一、附件一: 常用分贝表

| 常用分贝表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 功率比 | 电压或电流 | - 分贝 + | 电压或电流 | 功率比 |
| 1.0000 | 1.0000 | 0.0 | 1.0000 | 1.0000 |
| 0.9772 | 0.9886 | 0.1 | 1.0116 | 1.0233 |
| 0.9550 | 0.9772 | 0.2 | 1.0233 | 1.0471 |
| 0.9333 | 0.9661 | 0.3 | 1.0351 | 1.0715 |
| 0.9120 | 0.9550 | 0.4 | 1.0471 | 1.0965 |
| 0.8913 | 0.9441 | 0.5 | 1.0593 | 1.1220 |
| 0.8710 | 0.9333 | 0.6 | 1.0715 | 1.1482 |
| 0.8511 | 0.9226 | 0.7 | 1.0839 | 1.1749 |
| 0.8318 | 0.9120 | 0.8 | 1.0965 | 1.2023 |
| 0.8128 | 0.9016 | 0.9 | 1.1092 | 1.2303 |
| 0.7943 | 0.8913 | 1.0 | 1.1220 | 1.2589 |
| 0.6310 | 0.7943 | 2.0 | 1.2589 | 1.5849 |
| 0.5012 | 0.7079 | 3.0 | 1.4125 | 1.9953 |
| 0.3981 | 0.6310 | 4.0 | 1.5849 | 2.5119 |
| 0.3162 | 0.5623 | 5.0 | 1.7783 | 3.1623 |
| 0.2512 | 0.5012 | 6.0 | 1.9953 | 3.9811 |
| 0.1995 | 0.4467 | 7.0 | 2.2387 | 5.0119 |
| 0.1585 | 0.3981 | 8.0 | 2.5119 | 6.3096 |
| 0.1259 | 0.3548 | 9.0 | 2.8184 | 7.9433 |
| 0.1000 | 0.3162 | 10.0 | 3.1623 | 10.0000 |

- 北京凯弘电子仪器有限公司

通信地址：北京市海淀区花园北路14号   邮政编码：100191

电话：010-51551037/8

传真/电话：010-51551037

Email：bjkh@bjkh.com         网址：http://www.bjkh.com